# 技术要求及说明

## 一、项目总体说明

1、本项目为交钥匙项目。

2、本项目所招设备中是否进口标记为“是”的均允许进口产品参与报价，但不限制国内同类产品；标记为“否”的不允许进口产品参与报价。

3、标注“#”的为重要技术参数。

4、本参数中所有名词仅代采购人对功能的需求，不代表该名词被指定，供应商可自行提供符合磋商文件要求的产品。

5、供应商所供产品须为2022年6月1日之后生产的产品。

## 二、分包明细表

| 包号 | 分包名称 | 是否允许进口 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术床等 | 否 | 详见“技术参数要求” | 14 |
| 2 | 加温仪 | 否 | 1套 | 5 |
| 3 | 不锈钢设备 | 否 | 详见“技术参数要求” | 5 |

## 三、技术参数要求

### 1包  手术床等  预算：14万元

一、手术床

（一）数量：1套

（二）技术参数要求

1.动力系统

1.1手术床采用电动液压驱动方式。

#1.2具有电动调节5个主要动作组（升降、前后倾、左右倾、背板升降、电动刹车），由5组(≥7个独立液压缸)液压驱动，可电动水平移动，平移距离≥320mm。

#1.3手术床采用交直流电源供电。高性能充电电池免维护，工作时间可满足≥50次手术需要。

2.具有多种电动控制方式

2.1有线手持控制器。

2.2台柱应急控制面板。

2.3两套功能一致的独立操作系统。

3.床体材质

3.1不锈钢材料床面框架和床柱，玻璃钢基座外壳。

3.2床面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒。

3.3床体可承重≥250kg以上病人手术。

4.结构

4.1床板：由头板、背板、坐板及可分开式脚板等五部分组成。

4.1.1头板可拆卸，便于安装神经外科头架。

4.1.2腿板所有关节均带弹性阻尼缸支撑结构，可拆卸、可下折和可分叉。

4.1.3头板和腿板可前后互换。

4.1.4床板均可透过X线。

4.2密封度高、质地柔软的记忆海绵床垫,厚度≥75mm，无缝隙，防水、防静电。

4.3独立电动液压控制床体支脚轮。

4.4一键形成屈曲，反屈曲。（提供图片证明）

4.5带有一键复位功能。

4.6配置独立腰桥，升距≥120mm。

5.其他要求

5.1手术床长度：≥2060 mm。

5.2手术床宽度: ≥500 mm。

5.3床面高度可调范围： 600 mm –950 mm。

5.4前后倾角度：≥25°。

5.5左右倾角度：≥20°。

5.6背板折转角度：≥+80°/-40°。

5.7腿板折转角度：≥+20°/-90°。

5.8头板折转角度：≥+45°/-90°。

6.基本配置

6.1电动手术床主床, 配床垫。

6.2头板。

6.3分体式腿板。

6.4背板。

6.5座板。

6.6台柱应急控制面板，有线遥控器。

6.7手板1个（根据医院要求配置）。

6.8麻醉架1个。

6.9多功能腿架1套。

6.10配套锁扣、束缚带。

（三）售后服务及其他

1.整机质保3年，质保期内每半年免费巡检维护；质保期外只收配件成本费。

2.根据医院要求进行安装、使用维护培训。

3.软件终身免费升级。

二、ABS治疗车

（一）数量：2套

（二）技术要求

1.ABS材料，两侧面立柱式结构，三层抽屉，一层带锁。抽屉选用高强度三节静音滑轨，推拉顺畅，安静，无噪音，抽屉防止自行打开。

2.操作台面抗腐蚀、抗氧化能力强，且轻便易清洗。

3.底部四只静音防缠绕高级静音脚轮，推行灵活性好。

4.配置：侧面配备污物桶、便携框、锐器盒筐(架)、手消液筐(架)、挡板及塑料垫

（三）质保3年，质保期内免费巡检维护一次，质保期外只收配件费。

三、可视喉镜

（一）数量：4套

（二）技术要求

1.成人型。

2.≥2.4英寸彩色LCD显示器、水平调节≥240度，全视角高清显示≥800*600像素。

3.数字高清摄像系统，分辨率≥100万像素，自动对焦、自动白平衡，可拍照、录像、存储、数据输出、双重防雾功能。

4.配置可充电长效锂电池，连续工作时间≥150分钟。

注：供应商自报手柄材质及消毒方式

（三）售后服务

1.整机质保1年；质保期内每半年免费巡检维护一次；质保期外只收配件成本费。

2.设备故障提供备用机。

3.根据医院要求提供使用维护培训。

4.软件终身免费升级。

### 2包  加温仪  预算：5万元

一、数量：1套

二、技术要求

1.加热方式：直流安全电压电加热。

2.接触面温度控制：33℃～39℃，步进≤0.1℃。

3.具备超温度报警：≥41.5℃。

4.具备自动加温模式：在33～39℃范围内，设置最小步长为0.1℃；手动加温模式：在输出功率为0%到100%范围内，设置最小步长为10%。

5.具备多重独立安全防护功能，设定温度≤39℃、智能运行软件程序、恒温器电路板中配置热保护硬件装置、加热垫线路中装有过热保护机械器件。

6.配置短型垫子2个，长度≥1.2米。

7.垫（毯）子加热部分采用碳纤维织物，可透过X光，可重复使用。

8.垫子具有防水排气功能。

9.垫（毯）子部分防水等级≥IPX 7。

10.恒温器具备电源故障报警、超温报警、温度控制传感器失效报警、接触表面温度波动报警、系统故障报警等，符合相关标准要求的声光报警功能。

11.恒温器具有多种固定方式，可进行不同方式安装固定。

12.内置温度监测传感器≥6个。

三、售后服务及其他

1.质保2年，质保期外只收配件成本费。质保期内每半年免费巡检维护。

2.根据医院要求进行使用安装培训。

### 3包  不锈钢设备  预算：5万元

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢仪器车 | 1辆 | 参考尺寸：540*450*860㎜，304不锈钢材质，平台面，一抽屉，带刹车防缠绕静音轮。 |
| 2 | 不锈钢治疗套车 | 1套 | 大车参考尺寸：1100*575*945㎜，上层护栏高60㎜.两侧护栏1立柱1横杆.后面护栏3立柱1横杆，下面腿三面双横杆护栏。304不锈钢材质，带刹车防缠绕静音轮。 中车参考尺寸：865*545*850㎜，下面腿三面双横杆护栏。304不锈钢材质，带刹车防缠绕静音轮。 小车参考尺寸640*475*820㎜，上下2层台板，无护栏。304不锈钢材质，带刹车防缠绕静音轮。 |
| 3 | 不锈钢器械托盘 | 1套 | 单臂双轮托盘可升降 参考尺寸：595*450*900-1300㎜，304不锈钢材质，前叉式底座，托盘参考尺寸595*395*48㎜。 |
| 4 | 不锈钢治疗车 | 2辆 | 参考尺寸：655*440*900㎜，304不锈钢材质，平面台带有不锈钢护栏，一抽屉，带刹车防缠绕静音轮。 |
| 5 | 不锈钢污物车 | 1辆 | 参考尺寸：940*425*895㎜，304不锈钢材质，方形，双袋（蓝黄），带刹车防缠绕静音轮。 |
| 6 | 不锈钢手术升降圆凳 | 30个 | 参考尺寸：300*510*600㎜，304不锈钢材质，四腿，人造革海绵垫。 |
| 7 | 不锈钢手术凳子 | 10个 | 圆面转椅，参考尺寸：450*500-640㎜，国标304不锈钢材质，有靠背，五条腿。 |
| 8 | 不锈钢脚踏凳 | 2个 | 参考尺寸：460*250*165mm，可以多只叠装 |
| 9 | 四层不锈钢置物架 | 2辆 | 参考尺寸：700*450*1600㎜,304不锈钢材质，四层平台面,厚度≥1.2mm，最上层三面分别横直2 根，护栏高100㎜，下面三层台面上下间隔400㎜，三面分别三根横直护栏，带刹车防缠绕静音轮。 |
| 10 | 售后服务及其他 | 质保1年，质保期内每半年免费巡检维护1次；质保期外只收配件成本费。 |  |